Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцина

Лаборатория специального ядерного практикума

отчёт
по лабораторной работе № 2
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР

Конкретная фундаментальная задача лабораторной работы
В работе изучаются основные характеристики полупроводникового детектора и методика обработки экспериментальных данных при регистрации случайных процессов.
Работа знакомит с α и β - спектрометром на базе полупроводникового счётчика, даёт представление об амплитудных спектрах импульсов на выходе такого счётчика, когда он регистрирует α, β - частицы и γ — кванты.

Студент:	Кречетов Никита
Группа:	318
Дата:	16.03.23

Преподаватель:	Богомолов Виталий Владимирович.
16.03.23
Упражнение 1.
А. Исследование зависимости амплитуды Aвых.д. и длительности τвых.д. импульса выходного сигнала детектора от напряжения смещения Uсмещ при прохождении α-частицы через кремниевый поверхностно- барьерный детектор.
Получить на экране осциллографа импульсы напряжения при прохождении α-частиц через кремниевый детектор. Исследовать зависимость амплитуды и формы импульса от напряжения смещения, подаваемого на полупроводниковый детектор.
УНИК № ...065	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 1.5-75 В
Последовательность операций при выполнении упражнения 1А:
- Установить источник α-частиц 238Pu против полупроводникового детектора. Такой источник испускает 72% α-частиц с энергией 5499 кэВ и 28% с энергией 5456 кэВ.
- Подать на осциллограф сигнал с предусилителя детектора, установленного в первой камере. Камера №_а(1).
- Напряжение смещения, подаваемого на полупроводниковый детектор, указано в таблице №1 (15 - 70 В) измерить на осциллографе амплитуду в вольтах и длительность переднего фронта импульса в секундах
- Записать в таблицу №1 результаты измерений	Таблица №1
Uсмещ	В	66,9	53,4	45,7	27,6	10,6	7,0	5,2
Aвых. д.	мВ	135	134	127	111	75	60	51
τвых.д.	мксек	0,8	0,8	0,8	1	1,2	1,2	1,3

B. Проверка линейности усилительного тракта и анализатора.
Для проверки линейности усилительного тракта и анализатора необходимо провести калибровку анализатора генератором стандартных импульсов, изменяя амплитуду импульсов от генератора таким образом, чтобы спектр задаваемых амплитуд импульсов генератора лежал в интервале от 100 до 700 канала. Максимальное значение амплитуды импульсов генератора соотвествует эквивалентной энергии α-частицы ~10 МэВ.
Всю информацию записывают запоминающим устройством анализатора, а затем сохраняют в виде файла в память компьютера. По этим данным нужно построить зависимость номера канала от амплитуды напряжения. При этом необходимо определить положение нуля анализатора.
Калибровка — зависимость номера канала анализатора Na от амплитуды выходного сигнала генератора импульсов Авых.ген.
Исследования работы Альфа-спектрометра. Калибровка
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	Генератор Г5-54 № 46950	БНВ31-01
Аген. мВ	47	87	140	182	229	273	320	365	410
Nканала	94	192	291	392	491	591	687	786	885
Τ мкс	0.66	0.66	0.66	0.74	0.74	0.68	0.68	0.7	0.66

Упражнение 2
Исследование энергетических спектров α-источников при помощи многоканального амплитудного анализатора импульсов

2. Проверить линейность усилительного тракта. Для этого необходимо провести калибровку тракта генератором стандартных амплитуд, изменяя напряжение от генератора вплоть до амплитуды, эквивалентной энергии α-частицы ~10 МэВ. Всю информацию следует записывать запоминающим устройством анализатора, а затем в виде текстовых файлов в память компьютера. По этим данным нужно построить зависимость номера канала от амплитуды напряжения. При этом необходимо определить положение нуля анализатора.
3. Исследование спектров:
1) спектры от известных α-источников 239Pu (Е0 = 5456 кэВ) , 238Pu (Е0 = 5499 кэВ),
2) спектр от известного и неизвестного α-источников: смесь — (239Pu + 238Pu + 233U),
 3) спектр от неизвестного α-источника: Х ;
Определить при помощи двух известных α-источников цену деления анализатора.
Определить энергетический спектр от неизвестного α - источника. Найти энергетическое разрешение спектрометра ∆Е1/2 /Е0 . ∆Е1/2 - ширина амплитудного распределения на половине высоты для моноэнергетической частицы, имеющей энергию Е0 . Число частиц в максимуме для данной энергии N(E0) должно быть получено с погрешностью не хуже, чем 3%.

Исследования работы Альфа-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
238Pu

Исследования работы Альфа-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
238Pu

Исследования работы Альфа-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
239Pu

Исследования работы Альфа-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
239Pu

Исследования работы Альфа-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66.6 В
(238Pu + 239Pu + 233U)	- смесь

Исследования работы Альфа-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
(238Pu + 239Pu + 233U)	- смесь

Исследования работы Альфа-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
X

Исследования работы Альфа-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_a(3)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
X

Исследования работы Вета-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_b(1)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
137Cs

Исследования работы Вета-спектрометра.
УНИК № ...056	Камера №_b(1)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
137Cs

Исследования работы Вета-спектрометра.
УНИК № ...065	Камера №_b(1)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
204Tl

Исследования работы Вета-спектрометра.
УНИК № ...065	Камера №_b(1)	Осциллограф PC – SCOPE PCSU1000
ПУ №1	Uпит =±12.00 В	БНВ31-01	Uсм= 66,6 В
204Tl